Приложение 2

## "УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер ФАО ХЭС

_______п/п____ В.Ф. Ожегин

## " 06 "  августа  2013 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

НА  ЗАКУПКУ CMC 356: испытательный комплект 6-фазного тока + 4-фазного напряжения фирмы «omiСron»

1. Наименование устройства:  СМС 356 испытательный комплект 6-фазного тока и 4-фазного напряжения с аксессуарами.

2.  Назначение: испытательный комплект 6-фазного тока и 4-фазного напряжения и инструментальное средство для пуско-наладочных работ, для испытания простых защит и защит, соответствующих требованиям IEC61850

3.    Количество:

А) Испытательный комплект СМС 356 с  аксессуарами и программным обеспечением (VE002801) -1 шт.

В составе:

- испытательный комплект  СМС 356 Basic (VE002801)-1шт.;

- Комбинированный кабель генератора  (VEHK0103)-1шт;

- Комплект аксессуаров СМС (VENZ0060) – 1 шт.;

- руководство пользователя на русском языке;

4. Технические характеристики

А) СМС 356:

Генераторы тока

Диапазон  уставок

6-фазный переменный ток (L-N) 6 x ~0 ... 32 А

3-фазный переменный ток (L-N) 3 x ~0 ... 64 A

1-фазный переменный ток (LL-LN) 1 x ~0 ... 128 A

постоянный ток (LL-LN) 1 x ~0 ... ±180 A (группа A II B)

Погрешность  < 0,05 % изм. знач. 4 + 0,02 % диап. 4 тип. < 0,15 % изм. знач. + 0,05 % диап. гар.

Максимальное выходное напряжение источников тока (L-N)/(L-L)/(L-L-L-L) 35 Впик / 70 Впик / 140 Впик

Гнезда однополюсных штекеров соединения гнезда для однополюсных штекеров 4 мм

(32 А непрерывно)

Комбинированный разъем соединения Только группа A (25 A макс. непрерывно)

Генераторы напряжения

Диапазон уставок

4-фазный переменный ток (L-N) 4 x ~0 ... 300 В (VL4(t) рассчитывается

автоматически: VL4 = (VL1+VL2+VL3)*c или свободно программируется)

3-фазный переменный ток (L-N) 3 x ~0 ... 300 В

1-фазный переменный ток (L-L) 1 x ~0 ... 600 В

Постоянный ток (L-N) 4 x ~0 ... ±300 В

Погрешность < 0,03 % изм. знач. + 0,01 % диап. 4 тип. при 0 ... 300 В

< 0,08 % изм. знач. + 0,02 % диап. гар. при 0 ... 300 В

Диапазоны 150 V / 300 V

Разрешение 5 мВ / 10 мВ в диапазоне 150 В / 300 В

Подключение 4 мм однополюсные штекеры /комбинированный разъем (1,2,3,N)

Генераторы, общее

Частота диапазон синусоидальных сигналов 10 ... 1000 Гц

диапазон гармоник /интергармоник

напряжение: 10 ... 3 000 Гц

ток: 10 ... 1000 Гц

диапазон неустановившихся сигналов DC (Постоянный ток) ... 3,1 кГц

точность / дрейф ±0,5 имп. в минуту / ±1 имп. в минуту

разрешение < 5 мкГц

Фаза диапазон угла -360° ... +360°

разрешение 0.001°

погрешность при 50 / 60 Гц

напряжение: 0,02° тип., < 0,1° гар.

ток: 0,05° тип., < 0,2° гар.

Диапазон частот (-3 дБ) 3,1 кГц

Источник электропитания

Номинальное входное напряжение  100 – 240 В перем. тока, 1-фазное

Допустимое входное напряжение 85 ... 264 В перем. тока

Номинальная частота 50/60 Гц

Допустимый диапазон частот 45 ... 65 Гц

Потребляемая мощность 1,7 кВА при 115 В / 2,3 кВА при 230 В

Номинальный ток 12 А при 115 В / 10 А при 230 В

Подключение Стандартная розетка переменного тока (IEC 60320)

Условия окружающей среды

Температура при эксплуатации 2 0 ... +50 °C (+32 ... +50,00 °C)

Температура при хранении -25 ... +70 °C (-13 ... +70,00 °C)

Диапазон влажности Относительная влажность 5 ... 95 %,

без конденсации

Вибрация IEC 60068-2-6 (20 м/с2 при 10 - 150 Hz)

Ударные нагрузки IEC 60068-2-27 (15 г/11 мс полусинусоид.)

Разное

Масса 16,6 кг

Размеры (Ш x В x Г, без ручки) 450 x 145 x 390 мм

Подключение к ПК Два интерфейса Ethernet:

• 10/100 мегабит/с «медь» (10/100Base-TX, автоматическое опознавание, автоматическое кросс-подключение, разъем RJ45 для витой пары).

• Порт USB 2.0 тип В.

Индикация сигнала (светодиод) > 42 В для выходов по напряжению и току и AUX DC (дополнительного выхода постоянного тока)

Соединение с землей (заземление) гнезда для однополюсных штекеров 4 мм (задняя панель)

Диагностика аппаратных средств -самодиагностика при каждом запуске

Гальванически изолированные группы:

электрическая сеть, выход усилителя напряжения, группа усилителя тока A/B,

дополнительный источник постоянного тока, двоичный/аналоговый выход

Защита

Все выходы по току и напряжению защищены от перегрузок, КЗ, перегрева и внешних неустановившихся сигналов высокого напряжения

5.    Требования по надежности:

Все генераторы являются непрерывно и независимо регулируемыми по амплитуде, фазе и частоте. Не требуется переключения диапазонов.

Все выходы цепи по току и напряжению полностью защищены от перегрузки и короткого замыкания, а также, защищены от воздействия высоковольтных сигналов переходных процессов и от тепловой перегрузки (отображается программно через сообщение об ошибке).

Схемы генератора/усилителя и схемы электропитания – гальванически изолированы.

• Автоматическая самодиагностика аппаратных средств производится при каждом включении.  Автоматический контроль выходов по напряжению и току – в процессе испытаний.

• Подключение к ПК Два интерфейса Ethernet:

А)10/100 мегабит/с «медь» (10/100Base-TX, автоматическое опознавание, автоматическое кросс-подключение, разъем RJ45 для витой пары).

Б) Порт USB 2.0 тип В.

B) Отсутствие повреждений.

6.      Технические требования поставляемому товару.

- СМС 356 должен соответствовать техническим условиям ТУ заводов изготовителей.

- СМС 356 должен быть внесён в Госреестр средств измерений.

-Наличие сертификата, соответствие маркировки оборудования, поставка нового (не бывшего в употреблении) товара, качество поставляемого товара должны соответствовать действующим правилам и нормам.

-Наличие паспорта, руководства по эксплуатации, методики поверки на русском языке.

7.  Гарантии качества, обязательства по качеству:

Гарантийный срок  на приборы диагностики электрооборудования должен быть в соответствии с гарантиями завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев со дня поставки.

8. Дополнительные и специальные требования:

СМС 356 должен иметь непросроченные свидетельства о первичной поверке.

9. Требования заводских испытаний:

Приборы диагностики электрооборудования должны иметь свидетельство о первичной поверке.

10. Грузополучатель:   Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»

Упаковка и хранение в соответствии с требованиями руководств по эксплуатации.

При доставке товар должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и брызг воды, загрязнений, вибрации и ударов.

11. Окончательная приемка: Приемка товара осуществляется на складе Покупателя.

12. Доставка: Станция назначения: Комсомольск-на-Амуре ДВЖД

Код станции 960103

Код предприятия 9531

ОКПО 98097847

Почтовый адрес:681000 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,

ул. Аллея Труда 16 корп.2.

13. Срок поставки  - 4 квартал 2013 г.

14. Контактная информация:

Начальник СРЗА  СП «СЭС» филиала ОАО «ДРСК» -  «Хабаровские ЭС» Попов Денис Викторович, тел. (42-17) 54-10-67, rza1@ses.khab.drsk.ru

Начальник СРЗА СП СЭС                         п/п                            Попов Д.В.