- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ Электролаборатории

на базе грузового автомобиля 4х4

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара

| 1 | Наименование: | Лаборатория высоковольтных испытаний на базе ГАЗ – 33081 (в предложении указать марку, модель в соответствии с ПТС) |
| --- | --- | --- |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 2 | Назначение: | Измерения и испытания оборудования электрических подстанций напряжением до 110 кВ |
| 3 | Шасси автомобиля: | ГАЗ - 33081, в северном исполнении. |
| 4 | Конструктивное исполнение транспортного средства: | За кабиной базового шасси устанавливается изометрический фургон с ЛВИ. |
| 5 | Тип ТС: | Грузопассажирский специализированный автомобиль, категория управления ТС - «С» |
| 6 | Количество, ед.: | 1 |
| 7 | Год выпуска шасси: | 2016 (новое, без пробега) |
| 8 | Год выпуска дополнительного оборудования: | 2016 (новое) |
| 9 | Габаритные размеры ТС в транспортном положении, не более, (мм): | Длина – 7000, ширина – 2600, высота – 4000 (приложить чертежи с указанием размеров) |
| 10 | Двигатель: | Дизельный, модель ММЗ Д-245 |
| 11 | Мощность двигателя, не менее, (л.с.): | 120 |
| 12 | Коробка передач: | 5-ступенчатая синхронизированная механическая |
| 13 | Тип шин: | Пневматические, с регулированием давления, 12R18 |
| 14 | Требования к кабине: | Цельнометаллическая, однорядная, двух дверная, утепленная, в северном исполнении (повышенная термошумо изоляция), оборудована системой вентиляции и отопления. Число мест – 2 включая место водителя, сиденья с ремнями безопасности, сиденье водителя регулируемое. |
| 15 | Требования к северному климатическому исполнению: | Утепление кабины по всему контуру и капота, выполняется теплоизоляционным материалом; Подогрев топлива - осуществляется за счет тепла, отводимого охлаждающей жидкостью от компрессора ДВС; Замена пластиковых трубок тормозной системы и системы питания на медные; Установка комплекса подогрева топливопроводов (подача/обратка) - ленточный подогрев топливных трубок; Предпусковой подогреватель двигателя; Установка электрического обогрева АКБ; Утепление моторного отсека. |
| 16 | Требования к кузову-фургону: | Кузов-фургон изометрический из панелей типа сэндвич, с раскладной ступенькой для спуска и подъёма людей в фургон. Число мест - 4 в кузове-фургоне лаборатории, сиденья автобусные с ремнями безопасности. Отопление кузова-фургона два независимых источника: 1. Автономный воздушный отопитель на дизельном топливе или Webasto. 2. Жидкостный отопитель от ДВС автомобиля. Аварийный – вентиляционный люк. Бортовой источник питания - от базового автомобиля. Независимый источник питания – от ДГА. |
| 17 | Требования к оснащению лаборатории | Сетевой пульт СП |
|  |  | Регулятор напряжения РН |
|  |  | Блок высоковольтных испытаний БВИ-100м - максимальное переменное испытательное напряжение не менее 100кВ, максимальное выпрямленное испытательное напряжение не менее 60кВ, измерение тока утечки на переменном и выпрямленном напряжении. Измерение утечек в цепи рабочего заземления. |
|  |  | Источник испытательного напряжения ИИН 100/60 в составе измерительного трансформатора ИОГ-100/20 |
|  |  | Блок низковольтных измерений БНИ-М – проведение низковольтных измерений с использованием внешних приборов |
|  |  | Переключатель главный ПГ |
|  |  | Узел управления главным переключателем |
|  |  | Блок измерений диэлектрических потерь ИДП-10 в составе моста переменного тока Вектор-2.0М и высоковольтного измерительного конденсатора Вектор-С |
|  |  | Прибор «Коэффициент» для измерения параметров трансформаторов. |
|  |  | Генератор дизельный – мощность не менее 6 кВт, напряжение 380В. |
|  |  | Блок кабельных барабанов - барабан низковольтного измерительного кабеля (4 жилы); - барабан с кабелем питания; - барабан кабеля заземления сечением 25 мм2, длина 25 м.; - барабан с высоковольтным экранированным кабелем для испытания выпрямленным напряжением до 60 кВ, длина кабеля 25 м.; - барабан с кабелем для испытания переменным напряжением до 100кВ., длиной 25 м.; - барабан с кабелем для измерений тангенса угла диэлектрических потерь. |
|  |  | Комплект средств защиты, плакаты и знаки безопасности согласно инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках. |
|  |  | Инструмент согласно руководства по эксплуатации. |
| 18 | Требования к электробезопасности | Мониторинг потенциала на шасси. - Мониторинг сопротивления заземления. - Контроль дверей высоковольтного отсека. - Ручное аварийное отключение. - Автоматическое принудительное заземление высоковольтных испытательных установок. - Наличие устройства видимого разрыва подающего напряжения. - Подача звукового и светового сигнала при включении лаборатории. |
| 19 | Требования к топливному баку не менее: | 105 литров |
| 20 | Требования к тягово-сцепному устройству | Тяговый крюк, Гост 2349-75, типоразмер – не менее 2. |
| 21 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 22 | Дополнительная комплектация: | Утеплитель капота автомобиля, переносной светильник с длинной провода не менее 20 м., домкрат, шприц рычажно-плунжерный, ключ для регулировки подшипников ступиц колес, набор шоферского инструмента, огнетушитель ОП2 (3) - 2 шт., знак аварийной остановки-2 шт., противооткатные упоры - 2 шт. аптечка первой помощи автомобильная 2 шт. |
| 23 | Необходимый комплект технической документации: | 1. Паспорт транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту шасси. 3. Сертификат соответствия на лабораторию и комплектующие приборы. 4. Свидетельство о включении системы измерения высокого напряжения 100 кВ в Госреестр СИ. 5. Руководство по эксплуатации лаборатории (указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту). 6. Формуляр. 7. Альбом электрических схем. 8. Программа и методика периодической аттестации лаборатории. |
| 24 | Требования безопасности: | Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (для подтверждения предоставить сертификат соответствия) |
| 25 | Дополнительные требования: | Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) транспортного средства, носит описательный, а не обязательный характер, но предпочтение будет коммерческим предложения на поставку транспортного средства с техническими характеристиками указанными в техническом задании, либо с улучшенными показателями. Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемого к поставке автомобиля. Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля заводского изготовления новое, без пробега. Обязательно предоставление копии ПТС на автомобиль не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 26 | Требования к оформлению коммерческого предложения: | В предложении должна быть отражена и приложена следующая информация - Наименования завода-изготовителя и года выпуска требуемого Заказчику товара. В случае если завод-изготовитель и год выпуска не будут указаны, предложение может быть отклонено от дальнейшего рассмотрения закупочной комиссии; - Дилерские свидетельства поставщика и сертификаты заводов-изготовителей; - Сертификаты соответствия и качества на предлагаемую продукцию; - Коммерческое предложение поставщика должно учитывать стоимость затрат на доставку оборудования до места указанного в отгрузочных реквизитах грузополучателя |
| 27 | Грузополучатель: | Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» г. Алдан ул. Линейная 4 |
| 28 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева 3А, станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая, ДВЖД, код станции 914001 |
| 29 | Требования к гарантийному периоду: | Гарантийный период на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию транспортного средства. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться отдельно на шасси, отдельно на дополнительное оборудование. |
| 30 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 31 | Требования к условиям оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| 32 | Получатель: | ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» Южно-Якутские электрические сети) |
|  | Срок поставки | До 26 декабря 2016 г. с возможностью досрочной поставки |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 33 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

- Допускается предложение поставки продукции, аналогичной требуемой.

Аналогичная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации.

В случае, предложения продукции, аналогичной требуемой, Участнику закупки необходимо предоставить описание ее технических характеристик в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в таблице 2  настоящего Технического задания.

Таблица 2  Параметры аналогичности закупаемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Характеристика параметра аналогичности |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |
| 1. | Измерительный трансформатор ИОГ-100/20 | номинальное напряжение обмотки высшего напряжения - 100 кВ, номинальное напряжение обмотки низшего напряжения - 220 В, номинальная частота - 50 Гц, испытательная мощность: длительный режим (1 час) - 12 кВА, повторно-кратковременный режим - 20 кВА, габариты Д*Ш*В 400мм*420мм*700мм, масса не более 90 кг. |
| 2. | Мост переменного тока Вектор-2.0М | емкость - 10пФ-1мкФ, тангенс угла потерь - 10-5-100, ток - 2,0 мкА-5А, время измерения/обработки - 0,8с/5,2с, габариты - 300мм*150мм*150мм. Комплектация: мост в сборе 1 шт, зарядное устройство 1 шт, блок дистанционного управления 1 шт, комплект измерительных кабелей 1 шт. |
| 3. | Высоковольтного измерительного конденсатора Вектор-С | номинальное значение емкости - 25-35 пФ, класс точности - 5, тангенс угла потерь не более - 0,5*10-4, габариты - диаметр 250 мм, высота 500 мм. Комплектация: конденсатор 1 шт, руководство по эксплуатации 1 шт. |
| 4. | Измеритель параметров трансформатора «Коэффициент» | Действующее (среднеквадратическое) значение переменного напряжения (U), U -45-400В, действующее (среднеквадратическое) значение переменного напряжения (Uнн) Uнн1 – 42-420В, Uнн2 – 2-42В, коэффициент трансформации (Кт) - Кт1=Uв/Uнн1 и Кт2=Uв/Uнн2, Диапазон рабочих температур от -5 до +40 °С, Комплектация: прибор 1 шт, шнур питания 1 шт, документация 1 шт, преобразователь тока (токовые клещи) с руководством по эксплуатации 1 шт, сборник схем подключения 1 шт. Дополнительно: Комплект измерительных кабелей длиной 10м. |
| 5. | Шасси автомобиля: | ГАЗ - 33081, в северном исполнении либо аналог. |
| 6. | Двигатель: | Дизельный, модель ММЗ Д-245 либо аналог |
| 7. | Требования к кузову-фургону: | Автономный воздушный отопитель на дизельном топливе или Webasto либо аналог. |

И.о. начальника транспортной службы					        С.Н. Гиберт

Зам. начальника службы технической эксплуатации			      А.К. Сергеев