Приложение № 2-2

Минимальные технические характеристики оборудования

| Прибор энергетика портативный многофункциональный СЕ 602-100К-7,5Н |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели | Величины |
| 1 | Диапазон измерения фазного (линейного) напряжения, В: при питании от контролируемой однофазной сети при питании от контролируемой трехфазной сети при питании от однофазной сети 220В | 80 - 300 46 (80) - 253 (440) 5 (8,5) - 100 |
| 2 | Диапазон измерения тока, А: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | 0,01-7,5; 0,1-100 |
| 3 | Диапазон измерения частоты переменного тока, Гц | 45-55 (54-66) |
| 4 | Диапазон измерения коэффициента мощности | от -1,0 до 1,0 |
| 5 | Диапазон измерения углов сдвига фазы, ° | от -180 до 180 |
| 6 | Основная относительная погрешность при определении погрешностей электросчетчиков, %: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | от ±0,1; от ±1,0 |
| 7 | Основная погрешность измерения, %: - напряжения - силы тока - удельной энергии потерь - полной, активной и реактивной мощности: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - активной энергии: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - реактивной энергии: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | от ±1,0 от ±1,0; ±2,0 от ±2,0; ±4,0; ±6,0 от ±0,2 от ±0,5; ±1,0; ±2,0 от ±0,1; ±0,2 от ±0,5; ±1,0; ±2,0 от ±0,2 от ±0,5; ±1,0; ±2,0 |
| 8 | Основная абсолютная погрешность измерения углов сдвига фазы, °: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | от ±2,0 от ±2,0; ±3,0 |
| 9 | Основная абсолютная погрешность измерения: - коэффициентов активной и реактивной мощности при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - частоты тока, Гц | от ±0,03 от ±0,03; ±0,05 от ±0,1 |
| 10 | Диапазон фазного (линейного) напряжения питания, В: от однофазной сети 220В от контролируемой однофазной сети от контролируемой трехфазной сети | 80-300 80-300 46 (80) - 253 (440) |
| 11 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
| 12 | Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до 50 |
| 13 | Габаритные размеры блока измерительного, не более, мм (без учета дополнительного оборудования) | 170 х 210 х 80 |

| Прибор энергетика портативный многофункциональный СЕ 602М-100К-10Н |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели | Величины |
| 1 | Диапазон измерения фазного (линейного) напряжения, В: при питании от контролируемой однофазной сети при питании от контролируемой трехфазной сети при питании от однофазной сети 220В | 80 - 300 46 (80) - 253 (440) 5 (8,5) – 300 (500) |
| 2 | Диапазон измерения тока, А: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | 0,01-10; 0,05-100 |
| 3 | Диапазон измерения частоты переменного тока, Гц | 45-55 (54-66) |
| 4 | Диапазон измерения коэффициента мощности | от -1,0 до 1,0 |
| 5 | Диапазон измерения углов сдвига фазы, ° | от -180 до 180 |
| 6 | Основная относительная погрешность при определении погрешностей электросчетчиков, %: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | от ±0,1; от ±0,2 |
| 7 | Основная погрешность измерения, %: - напряжения - силы тока - удельной энергии потерь - полной, активной и реактивной мощности: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - активной энергии: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - реактивной энергии: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | от ±0,2 от ±0,2; ±0,3; ±0,5; ±1,0; ±2,0 от ±1,0; ±2,0; ±3,0; ±4,0 от ±0,1 от ±0,2; ±0,3; ±0,5; ±1,0; ±2,0 от ±0,1 от ±0,2; ±0,3; ±0,5; ±1,0; ±2,0 от ±0,2 от ±0,3; ±0,5; ±1,0; ±2,0 |
| 8 | Основная абсолютная погрешность измерения углов сдвига фазы, °: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | ±0,2 ±0,5; ±1,0; ±1,5; ±2,0 |
| 9 | Основная абсолютная погрешность измерения: - коэффициентов активной и реактивной мощности при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - частоты тока, Гц | ±0,01 ±0,02; ±0,03 ±0,05 |
| 10 | Диапазон фазного (линейного) напряжения питания, В: от однофазной сети 220В от контролируемой однофазной сети от контролируемой трехфазной сети | 80-300 80-300 46 (80) - 253 (440) |
| 11 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 12 |
| 12 | Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до 50 |