Приложение №1

13.02.17   № 02-01-07-31

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции.

| № п.п. | Технические требования, | Требуемый параметр | Фактические параметры предлагаемой продукции (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технические характеристики: |  |  |
| 1.1. | Газовый хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» | 1шт. |  |
| 1.1.1. | Общие характеристики хроматографа |  |  |
| 1.1.1.1 | Возможность подключения внешней полнофункциональной кнопочной клавиатуры с четырехстрочным дисплеем, обеспечивающей задание и контроль любых параметров конфигурации и метода, диагностику изменение параметров хроматографа | наличие |  |
| 1.1.1.2 | Хроматограф должен иметь возможность автономной работы без персонального компьютера или выносной панели управления, при этом обеспечивать резервное хранение хроматограмм в памяти хроматографа объемом до 4GB | наличие |  |
| 1.1.1.3 | Связь хроматографа с компьютером по интерфейсам Ethernet, USB | наличие |  |
| 1.1.1.4 | Количество независимых нагреваемых зон аналитического блока хроматографа (для термостата колонок, испарителей, детекторов, встроенных кранов, метанатора) | Не менее 13, с указанием конкретных показатели для каждой зоны |  |
| 1.1.1.5 | Автоматическое включение режима «Охлаждение» для защиты колонок при прекращении подачи газа-носителя | наличие |  |
| 1.1.1.6 | Все элементы газовой схемы (пневматические узлы) доступны для технического обслуживания и перекоммутаций газовой схемы при открывании верхней крышки прибора. Нет необходимости в снятии боковых и задней крышок прибора | наличие |  |
| 1.1.1.7 | Автономный запуск режима анализа хроматографа после включения без персонального компьютера или выносной панели управления | наличие |  |
| 1.1.1.8 | Возможность одновременного размещения в хроматографе не менее трех детекторов и не менее трех испарителей | наличие |  |
| 1.1.1.9 | Возможность установки или замены индивидуальных детекторов с универсальным посадочным местом в любой последовательности без замены аналитической части (модуля) | наличие |  |
| 1.1.1.10 | Хроматограф должен иметь возможность присоединения квадрупольного масс-спектрометрического детектора с чувствительностью не менее 1500:1 (при вводе 1 мкл пробы октафторнафталина с концентрацией 1пг/мкл в режиме TIC). | наличие |  |
| 1.1.1.11 | В лаборатории имеется база данных (архив хроматограмм), наработанная в программном обеспечении «Хроматэк Аналитик», с использованием ранее приобретенного хроматографического комплекса на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000». Приобретаемый хроматограф должен работать с программным обеспечением, которое способно анализировать имеющийся архив хроматограмм, созданных в программе «Хроматэк Аналитик» | наличие |  |
| 1.1.2 | Электронное регулирование газовых потоков | наличие |  |
| 1.1.2.1 | Максимальное количество каналов регулирования | не менее 18 |  |
| 1.1.2.2 | Максимальное давление газа-носителя на входе в хроматограф | не менее 1,25 МПа |  |
| 1.1.2.3 | Диапазон задания и измерения расхода газа, представить конкретный показатель для каждого канала: для газо-носителя, для водорода, для воздуха | не менее 5-500 мл/мин |  |
| 1.1.2.4 | Задание параметров регулятора для каждого канала в отдельности | наличие |  |
| 1.1.2.5 | Питание пламенных детекторов осуществляется от индивидуального моноблочного трехканального регулятора расхода газа без использования тройников и делителей газовых потоков | наличие |  |
| 1.1.3 | Термостат колонок |  |  |
| - 1.1.3.1 | - полезный объем термостата для размещения колонок | не менее 12.3л |  |
| 1.1.3.2 | - диапазон рабочих температур | не менее от (Т окр. среды + 3°С) до 450°С с дискретн. установки 0,1 °С |  |
| 1.1.3.3 | - Максимальная скорость программирования | не менее 120 °С/мин с дискретн. установки 0,1 °С/мин |  |
| 1.1.3.4 | - Скорость охлаждения с 400 °С до 50 °С | не более 3,3мин |  |
| 1.1.3.5 | - Количество изотерм | не менее 30 |  |
| 1.1.3.6 | - Отклонение среднего установившегося значения температуры термостатов от заданного значения | Не более 1,5% |  |
| 1.1.4. | Детектор пламенно- ионизационный (ПИД) | 1 шт. |  |
| 1.1.4.1 | Предел детектирования (по пропану) | Не более 1,4х10-12 гС/с |  |
| 1.1.4.2 | Линейный диапазон | не менее 107 |  |
| 1.1.4.3 | Максимальная температура | не менее 450оС |  |
| 1.1.4.4 | Электронное управление потоков, автоматический контроль поджига | Наличие |  |
| 1.1.4.5 | Комплект гаек и муфт для подключения колонок | Наличие |  |
| 1.1.5 | Детектор по теплопроводности (ДТП) | 1 шт. |  |
| 1.1.5.1 | Предел детектирования (по пропану) | не более 2*10-9 г/мл |  |
| 1.1.5.2 | Максимальная температура | не менее 350оС |  |
| 1.1.5.3 | Автоматическая компенсация нулевой линии | наличие |  |
| 1.1.5.4 | Автоматическая защита спиралей ДТП от перегрева | наличие |  |
| 1.1.6 | Кран 10-портовый для ввода пробы в колонки (поворотный двухпозиционный ручной) в комплекте с дозами | 1 шт. |  |
| 1.1.6.1 | резиновые элементы, контактирующие с пробой | Отсутствие |  |
| 1.1.6.2 | Конструкция крана не требует использования смазки для облегчения скольжения | Наличие |  |
| 1.1.6.3 | Продуваемая оболочка для снижения величины диффузии газов извне | Наличие |  |
| 1.1.6.4 | Доза для крана (объем 1мл) | 2 шт. |  |
| 1.2 | Колонки, входящие в поставку комплекса: |  |  |
| 1.2.1 | Колонка М 2м*3мм, CaA 0.2-0.4мм | 1шт. |  |
| 1.2.2 | Колонка М 3м*2мм, Hayesep N 80/100меш | 1шт. |  |
| 1.3 | Программное обеспечение, совместимое с ПО «Хроматэк Аналитик» и экспертной диагностической системой «Альбатрос» для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных. В составе конкурсной заявки предоставить демо-версию программы, для проверки совместимости с имеющемся архивом хроматограм и ЭДИС «Альбатрос». | 1шт. |  |
| 1.3.1. | Должно функционировать под управлением операционных систем Microsoft Windows 8.х,10. | Наличие |  |
| 1.3.2. | Язык интерфейса программы: русский/английский | Наличие |  |
| 1.3.3. | Возможность создания учетных записей пользователей с паролями, позволяющих разграничить доступ к программе для пользователей, имеющих разную квалификацию | Наличие |  |
| 1.3.4. | Возможность автоматизации выполнения серии анализов с гибкими настройками времени и условий выполнения каждого анализа с автоматической обработкой и выдачей результатов, как с участием, так и без участия оператора | Наличие |  |
| 1.3.5. | Программное управление и контроль всех рабочих параметров хроматографа и внешних устройств | Наличие |  |
| 1.3.6. | Автоматическая и ручная разметка пиков, различные методы градуировки и количественной обработки данных, усреднение результатов нескольких измерений, печать отчетов, создание автоматических последовательностей для обработки данных с гибкими настройками для каждого метода | Наличие |  |
| 1.3.7. | Возможность обработки хроматограммы и выдачи результата после выхода интересующих пиков, не дожидаясь окончания анализа | Наличие |  |
| 1.3.8. | Выявление и идентификация неограниченного количества соединений | Наличие |  |
| 1.3.9. | Построение многоточечной градуировки с неограниченным количеством уровней | Наличие |  |
| 1.3.10 | Ведение журнала, регистрирующего все действия оператора в программе обработки в соответствии с требованиями GLP | Наличие |  |
| 1.3.11 | Демо-версия программного обеспечения | Наличие |  |
| 1.4 | Персональный компьютер должен иметь конфигурацию не ниже: Процессор Intel Core i5-6500; MB ASUS; LV DDR3 8 Gb; HDD 1 Tb; DVD+RW; 450W; 2COM; ПО Windows 10 Pro Rus; клавиатура; мышь; коврик; Монитор 24" TFT; МФУ Kyocera Ecosys M2035dn Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS On-Line SRT 2200VA 230V SRT2200XLI | 1 шт. 1 шт. |  |
| 1.5. | Метанатор | 1 шт. |  |
| 1.5.1. | Максимальная температура | не менее 600°С |  |
| 1.6 | Генератор водорода | 1 шт. |  |
| 1.6.1 | Производительность | не менее 6 л/час |  |
| 1.6.2 | выходное давление | не менее 140кПа |  |
| 1.6.3 | Возможность дозаправки водой генератора водорода без сбрасывания давления вырабатываемого водорода | Наличие |  |
| 1.6.4 | Фильтры для осушки | Не менее 2шт. |  |
| 1.6.5 | Фильтр-индикатор влажности, установленный на передней панели корпуса | Наличие |  |
| 1.7 | Компрессор воздуха | 1 шт. |  |
| 1.7.1 | Производительность, | не менее 3,0 л/мин |  |
| 1.7.2 | Номинальное рабочее давление, | не менее 1,7 атм |  |
| 1.7.3 | Уровень звукового давления | не более 63 дБА |  |
| 1.7.4 | Точность поддержания давления на выходе компрессора | Не более ±0,75КПа |  |
| 1.7.5 | Безмасляный | Наличие |  |
| 1.7.6 | Техническое описание (паспорт) | Наличие |  |
| 1.8 | Газовая арматура для лаборатории | 1 шт. |  |
| 1.8.1 | Обязательная метрологическая поверка манометров, установленных на регуляторе давления | Наличие |  |
| 1.8.2 | Медный трубопровод диаметр 3мм (в комплекте) | не менее 6 метров |  |
| 1.8.3 | Двухступенчатый баллонный регулятор давления газа-носителя с инертной металлической мембраной | Наличие |  |
| 1.8.4 | Регулятор давления баллонный должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (подтверждается сертификатом) | Наличие |  |
| 1.8.5 | Скобы для крепления трубопроводов 6шт. | Наличие |  |
| 1.8.6 | Хомут для крепления баллонов | Наличие |  |
| 1.9. | Дополнительное оборудование и расходные материалы |  |  |
| 1.9.1 | Блок фильтров – 3 канала газа с адсорбционными фильтрами и стабилизирующими регуляторами давления | 1 шт. |  |
| 1.9.2 | Клапан для заполнения шприцев газом-носителем | 1шт. |  |
| 1.9.3 | Пневмосопротивление регулируемое для баллона с ПГС | 2шт. |  |
| 1.9.4 | Аттестованная газовая смесь (двуокись углерода, окись углерода, азот, кислород, метан, этан, этилен, ацетилен, водород в аргоне), производства Югра-ПГС, ООО «Мониторинг» г.Санкт-Петербург или ВНИИМ им.Менделеева. | 2шт. |  |
| 1.9.5 | Трубка медная капиллярная 1/8'' | 3м |  |
| 2. | Дополнительные требования |  |  |
| 2.1. | Пуско-наладочные работы, обучение операторов, гарантийное обслуживание, не менее 24 месяцев после ввода прибора в эксплуатацию, осуществляется сервис-инженерами, сертифицированными фирмой изготовителем. | Наличие |  |
| Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, код предприятия-9532, ОКПО-00106477 Адрес склада: 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |  |  |  |

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»: до 31.05.2017г. с правом досрочной поставки.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: аванс (не более) 30% оплачивается в течение 30 календарных дней с даты подписания договора, оставшаяся часть 70% выплачивается  в течение 60 (для участника не МСП)/30 (для участника МСП) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг): государственная первичная поверка газохроматографического комплекса с двумя детекторами, монтаж, запуск, первичное обучение персонала Грузополучателя (не более 3-х человек), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2016-2017гг. выпуска и ранее не используемой.

3.3. Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенной продукции, в составе заявки представить:

- действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений  с приложением описание типа средств измерений;

- паспорт и  руководство по эксплуатации хроматографа;

- паспорт компрессора воздуха;

- демо-версия программного обеспечения хроматографа.

3.4. Продукция должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза: требования ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» для медицинского оборудования и требования  ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и  ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» для лабораторного оборудования.

3.5. Продукция должна иметь отметку о Государственной первичной поверке не ранее 2017 года, с приложением методики поверки.

3.6. Продукция должна иметь стандартный комплект ЗИП и расходных материалов.

3.7. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция (прибор)  - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам заявленной в конкурсной документации продукции, в том числе по гарантийным срокам.

3.8. Гарантийный срок на хроматограф ''Хроматэк - Кристалл 5000'' исп.2 (5) - 2 года со дня ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

4.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку Хроматографа и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.8. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.