01.11.17   № 02-01-07-155

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции (согласно Приложения №5 - Перечень и объем закупаемой продукции).

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склады Грузополучателей: до 31.03.2018г.

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2017-2018гг. выпуска,  ранее не используемой и иметь дату первичной поверки не ранее 31 декабря 2017г.

3.3. Продукция должна иметь действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения и методику поверки.

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на артикул (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать техническим требованиям предъявляемым Заказчиком. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться на срок указанный заводом изготовителем, но не менее 12-ти месяцев.

3.6. Аналогичная продукция (прибор)  - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам заявленной в конкурсной документации продукции, в том числе по гарантийным срокам.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Приложения № 1.2.1

Комплект поставки мегаомметр аналоговый  KEW 3122

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мегаомметр аналоговый KEW 3122 | 1 |
| 2. | Документация | 1 |
| 3. | Измерительные провода | 1 |
| 4. | Футляр | 1 |
| 5. | R6P (AA)х8 | 1 |

Приложения № 1.2.2

Комплект поставки и карта заказа Установки поверочной УППУ-МЭ 3,1КМ

Приложения № 1.2.3

Комплект поставки и технические критерии аппаратно-программного комплекса для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк - Кристалл 5000»

Комплектность поставки:

| № п.п. | Технические требования, | Требуемый параметр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технические характеристики: |  |
| 1.1. | Газовый хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» | 1шт. |
| 1.1.1. | Общие характеристики хроматографа |  |
| 1.1.1.1 | Возможность подключения внешней полнофункциональной кнопочной клавиатуры с четырехстрочным дисплеем, обеспечивающей задание и контроль любых параметров конфигурации и метода, диагностику изменение параметров хроматографа | наличие |
| 1.1.1.2 | Хроматограф должен иметь возможность автономной работы без персонального компьютера или выносной панели управления, при этом обеспечивать резервное хранен хроматограмм в памяти хроматографа объемом до 4GB | наличие |
| 1.1.1.3 | Связь хроматографа с компьютером по интерфейсам Ethernet, USB | наличие |
| 1.1.1.4 | Количество независимых нагреваемых зон аналитического блока хроматографа (для термостата колонок, испарителей, детекторов, встроенных кранов, метанатора) | не менее 13, с указанием конкретных показатели для каждой зоны |
| 1.1.1.5 | Автоматическое включение режима «Охлаждение» для защиты колонок при прекращении подачи газа-носителя | наличие |
| 1.1.1.6 | Все элементы газовой схемы (пневматические узлы) доступны для технического обслуживания и перекоммутаций газовой схемы при открывании верхней крышки прибора. Нет необходимости в снятии боковых и задней крышок прибора | наличие |
| 1.1.1.7 | Автономный запуск режима анализа хроматографа после включения без персонального компьютера или выносной панели управления | наличие |
| 1.1.1.8 | Возможность одновременного размещения в хроматографе не менее трех детекторов и не менее трех испарителей | наличие |
| 1.1.1.9 | Возможность установки или замены индивидуальных детекторов с универсальным посадочным местом в любой последовательности без замены аналитической части (модуля) | наличие |
| 1.1.1.10 | Хроматограф должен иметь возможность присоединения квадрупольного масс-спектрометрического детектора с чувствительностью не менее 1500:1 (при вводе 1 мкл пробы октафторнафталина с концентрацией 1пг/мкл в режиме TIC). | наличие |
| 1.1.1.11 | В лаборатории имеется база данных, архив хроматограмм, наработанные в программном обеспечении «Хроматэк Аналитик» с использованием ранее приобретенного хроматографического комплекса на базе хроматографа «Хроматэк- Кристалл 5000». Приобретаемое оборудование должно работать с тем же самым программным обеспечением, с возможностью переноса режимов и методов из ранее полученных хроматограмм. | наличие |
| 1.1.2 | Электронное регулирование газовых потоков | наличие |
| 1.1.2.1 | Максимальное количество каналов регулирования | не менее 18 |
| 1.1.2.2 | Максимальное давление газа-носителя на входе в хроматограф | не менее 1,25 МПа |
| 1.1.2.3 | Диапазон задания и измерения расхода газа, представить конкретный показатель для каждого канала: для газо-носителя, для водорода, для воздуха | не менее 5-500 мл/мин |
| 1.1.2.4 | Задание параметров регулятора для каждого канала в отдельности | наличие |
| 1.1.2.5 | Питание пламенных детекторов осуществляется от индивидуального моноблочного трехканального регулятора расхода газа без использования тройников и делителей газовых потоков | наличие |
| 1.1.3 | Термостат колонок |  |
| - 1.1.3.1 | - Полезный объем термостата для размещения колонок | не менее 12,3 л |
| 1.1.3.2 | - Диапазон рабочих температур | от + 3°С (окр. среды) до 450°С с дискретн. установки 0,1 °С |
| 1.1.3.3 | - Максимальная скорость программирования | не менее 120 °С/мин с дискретн. установки 0,1 °С/мин |
| 1.1.3.4 | - Скорость охлаждения с 400 °С до 50 °С | не более 3,3 мин |
| 1.1.3.5 | - Количество изотерм | не менее 30 |
| 1.1.3.6 | - Отклонение среднего установившегося значения температуры термостатов от заданного значения | не более 1,5% |
| 1.1.4. | Детектор пламенно- ионизационный (ПИД) | 1 шт. |
| 1.1.4.1 | Предел детектирования (по пропану) | не более 1,4х10-12 гС/с |
| 1.1.4.2 | Линейный диапазон | не менее 107 |
| 1.1.4.3 | Максимальная температура | не менее 450оС |
| 1.1.4.4 | Электронное управление потоков, автоматический контроль поджига | наличие |
| 1.1.4.5 | Комплект гаек и муфт для подключения колонок | наличие |
| 1.1.5 | Детектор по теплопроводности (ДТП) | 1 шт. |
| 1.1.5.1 | Предел детектирования (по пропану) | не более 2х10-9 г/мл |
| 1.1.5.2 | Максимальная температура | не менее 350оС |
| 1.1.5.3 | Автоматическая компенсация нулевой линии | наличие |
| 1.1.5.4 | Автоматическая защита спиралей ДТП от перегрева | наличие |
| 1.1.6 | Кран 10-портовый для ввода пробы в колонки (поворотный двухпозиционный ручной) в комплекте с дозами | 1 шт. |
| 1.1.6.1 | Резиновые элементы, контактирующие с пробой | отсутствие |
| 1.1.6.2 | Конструкция крана не требует использования смазки для облегчения скольжения | наличие |
| 1.1.6.3 | Продуваемая оболочка для снижения величины диффузии газов извне | наличие |
| 1.1.6.4 | Доза для крана (объем 1мл) | 2 шт. |
| 1.2 | Колонки, входящие в поставку комплекса: |  |
| 1.2.1 | Колонка М 2м*3мм, CaA 0.2-0.4мм | 1 шт. |
| 1.2.2 | Колонка М 3м*2мм, Hayesep N 80/100меш | 1 шт. |
| 1.3 | Программное обеспечение «Хроматэк Аналитик» для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных | 1 шт. |
| 1.3.1 | Должно функционировать под управлением операционных систем Microsoft Windows 8.х,10. | наличие |
| 1.3.2 | Язык интерфейса программы: русский/английский | наличие |
| 1.3.3 | Возможность создания учетных записей пользователей с паролями, позволяющих разграничить доступ к программе для пользователей, имеющих разную квалификацию | наличие |
| 1.3.4 | Возможность автоматизации выполнения серии анализов с гибкими настройками времени и условий выполнения каждого анализа с автоматической обработкой и выдачей результатов, как с участием, так и без участия оператора | наличие |
| 1.3.5 | Программное управление и контроль всех рабочих параметров хроматографа и внешних устройств | наличие |
| 1.3.6 | Автоматическая и ручная разметка пиков, различные методы градуировки и количественной обработки данных, усреднение результатов нескольких измерений, печать отчетов, создание автоматических последовательностей для обработки данных с гибкими настройками для каждого метода | наличие |
| 1.3.7 | Возможность обработки хроматограммы и выдачи результата после выхода интересующих пиков, не дожидаясь окончания анализа | наличие |
| 1.3.8 | Выявление и идентификация неограниченного количества соединений | наличие |
| 1.3.9 | Построение многоточечной градуировки с неограниченным количеством уровней | наличие |
| 1.3.10 | Ведение журнала, регистрирующего все действия оператора в программе обработки в соответствии с требованиями GLP | наличие |
| 1.4 | Персональный компьютер должен иметь конфигурацию не ниже: Процессор Intel Core i5-6500; MB ASUS; LV DDR3 8 Gb; HDD 1 Tb; DVD+RW; 450W; 2COM; ПО Windows 10 Pro Rus; клавиатура; мышь; коврик; Монитор 24" TFT; МФУ Kyocera Ecosys M2035dn Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS On-Line SRT 2200 VA 230 V SRT2200XLI | 1 шт. 1 шт. |
| 1.5 | Метанатор | 1 шт. |
| 1.5.1 | Максимальная температура | не менее 600°С |
| 1.6 | Генератор водорода | 1 шт. |
| 1.6.1 | Производительность | не менее 6 л/час |
| 1.6.2 | Выходное давление | не менее 140 кПа |
| 1.6.3 | Возможность дозаправки водой генератора водорода без сбрасывания давления вырабатываемого водорода | наличие |
| 1.6.4 | Фильтры для осушки | не менее 2 шт. |
| 1.6.5 | Фильтр-индикатор влажности, установленный на передней панели корпуса | наличие |
| 1.7 | Компрессор воздуха | 1 шт. |
| 1.7.1 | Производительность, | не менее 3,0 л/мин |
| 1.7.2 | Номинальное рабочее давление, | не менее 1,7 атм |
| 1.7.3 | Уровень звукового давления | не более 63 дБА |
| 1.7.4 | Точность поддержания давления на выходе компрессора | не более ±0,75 кПа |
| 1.7.5 | Безмасляный | наличие |
| 1.7.6 | Масса | не более 18 кг |
| 1.8 | Газовая арматура для лаборатории | 1 шт. |
| 1.8.1 | Обязательная метрологическая поверка манометров, установленных на регуляторе давления | наличие |
| 1.8.2 | Медный трубопровод диаметр 3 мм (в комплекте) | не менее 6 м |
| 1.8.3 | Двухступенчатый баллонный регулятор давления газа-носителя с инертной металлической мембраной | наличие |
| 1.8.4 | Регулятор давления баллонный должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (подтверждается сертификатом) | наличие |
| 1.8.5 | Скобы для крепления трубопроводов 6 шт. | наличие |
| 1.9 | Дополнительное оборудование и расходные материалы |  |
| 1.9.1 | Блок фильтров -три канала газа с адсорбционными фильтрами и стабилизирующими регуляторами давления | 1 шт. |
| 1.9.2 | Клапан для заполнения шприцев газом-носителем | 1 шт. |
| 1.9.3 | Пневмосопротивление регулируемое для баллона с ПГС | 2 шт. |
| 1.9.4 | Аттестованная газовая смесь (двуокись углерода, окись углерода, азот, кислород, метан, этан, этилен, ацетилен, водород в аргоне), производства Югра-ПГС, ООО «Мониторинг» г.Санкт-Петербург или ВНИИМ им.Менделеева. | 2 шт. |
| 1.9.5 | Трубка медная капиллярная 1/8'' | 3 м |
| 1.9.6 | Аттестованная методика определения растворенных газов в трансформаторном масле по методу АРП со специальным устройством для извлечения газов, отградуированным по двум шаблонам различной высоты. МКХА КН-02-13. | 1 шт. |
| 1.9.7. | Трубопровод 214.6.457.209 | 1 шт. |
| 2 | Дополнительные требования |  |
| 2.1 | Пуско-наладочные работы, обучение операторов, гарантийное обслуживание, не менее 24 месяцев после ввода прибора в эксплуатацию, осуществляется сервис-инженерами, сертифицированными фирмой изготовителем. | наличие |

Технические критерии к продукции:

1. Продукция должна иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений с приложением описание типа средств измерений. Технические характеристики продукции должны быть подтверждены приложенными документами завода-производителя: описание типа средств измерений, паспорт, руководство по эксплуатации.

2. Продукция должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза: требования ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» для медицинского оборудования и требования ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» для лабораторного оборудования.

3. Продукция должна иметь отметку о Государственной первичной поверке не ранее 31 декабря 2017 года, с приложением методики поверки и протоколом первичной поверки.

4. Продукция должна иметь стандартный комплект ЗИП и расходных материалов.

5. Гарантийный срок на хроматограф ''Хроматэк - Кристалл 5000'' исп.2 (5) - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Приложения № 1.2.4

Комплект поставки калибратора универсального Н4-101

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Калибратор универсальный Н4-101 УШЯИ.411648.003 | 1 шт. |
| Провод УШЯИ.685611.270 (чёрный) | 1 шт. |
| Провод УШЯИ.685611.270-01 (красный) | 1 шт. |
| Провод УШЯИ.685612.103 (чёрный) | 2 шт. |
| Провод УШЯИ.685612.103-01 (красный) | 2 шт. |
| Перемычка Тг6.626.055 2шт. устанавливаются на клеммах калибратора | 3 шт. |
| Насадка 004 УШЯИ.301539.004-03 (чёрная) | 2 шт. |
| Насадка 004 УШЯИ.301539.004-04 (красная) | 2 шт. |
| Насадка 009 УШЯИ.301539.009-01 (чёрная) | 2 шт. |
| Насадка 009 УШЯИ.301539.009-02 (красная) | 2 шт. |
| Насадка 010 УШЯИ.301539.010-01 (чёрная) | 2 шт. |
| Насадка 010 УШЯИ.301539.010-02 (красная) | 2 шт. |
| Кабель RS-232 SCB 12 – 1.8 м | 1 шт. |
| Шнур сетевой SCZ-1 | 1 шт. |
| Вставка плавкая ВП2Б-1 4А АГО.481.304 ТУ | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации УШЯИ.411648.003 РЭ | 1 шт. |
| Методика поверки УШЯИ.411648.003 МП (МРБ МП.1921-2009) | 1 шт. |
| Упаковка |  |

Приложения № 1.2.5

Комплект поставки и технические данные Прибора для нагрузки аккумуляторных батарей TORKEL 930