ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

НА ЗАКУПКУ Электролаборатории

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование транспортного средства | электротехническая лаборатория на автомобильном шасси с колесной формулой 4х2 |
| 2 | Назначение | - Испытание изоляции оборудования повышенным напряжением промышленной частоты до 100 кВ, с контролем испытательного тока; - Испытание оборудования повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ, с контролем тока утечки; - Измерение параметров силовых трансформаторов: сопротивление изоляции, тангенс угла диэлектрических потерь, параметров холостого хода, короткого замыкания и коэффициента трансформации; - Измерение сопротивления обмоток трансформаторов постоянному току. Оборудование лаборатории разделяется на основное и дополнительное. Основное оборудование устанавливается и монтируется в лаборатории стационарно. Дополнительное оборудование включает в себя приборы дополнительной комплектации, инструмент и приспособления. Питание лаборатории осуществляется от стационарной сети переменного тока 220В/ 50 Гц. В случае отсутствия стационарной сети для питания ЭТЛ используется автономный бензиновый генератор, входящий в ее состав. |
| 3 | Количество (шт.) | 1 |
| 4 | Год выпуска | 2020-2021 (новый, без пробега) - под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; - без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег. |
| 5 | Тип транспортного средства по ПТС | Электролаборатория (установка тахографа не требуется). |
| 6 | Тип двигателя | Бензиновый |
| 7 | Мощность двигателя | Не менее 105 л. с., |
| 8 | КПП | Механическая пятиступенчатая |
| 9 | Кабина | 1+2 места |
| 10 | Наружные элементы кузова автомобиля | П-образный лючок в нижней части задней левой двери, в зоне расположения номерного знака. Окно из монолитного поликарбоната 5 мм в задней правой двери. Под резинку. Тонировка 80% затемнения. Установка стабилизатора поперечной устойчивости на заднюю ось. |
| 11 | Электрооборудование | Разводка электропроводки, согласно схемы Заказчика |
| 12 | Перегородка кабины | Сплошная перегородка с раздвижным окном между кабиной и лабораторным отсеком. |
| 13 | Потолочная консоль | Потолочная консоль с вкладным ящиком (максимально возможного размера), с дверцей открывающейся к верху |
| 14 | Теплоизоляция | Теплошумоизоляция: 1. потолок, двери - сплен 4мм, 2. борта - "URSA", 3. пол - стизол. |
| 15 | Остекление | Раздвижные окна в боковой двери и напротив. |
| 16 | Система освещения | Светодиодные светильники: 4 в отсеке оператора, 4 в высоковольтном отсеке. Провода питания вывести в точку, указанную Заказчиком. |
| 17 | Отопление | Автономный отопитель "WEBASTO" мощностью не менее 2кВт. |
| 18 | Декоративная отделка потолка | Панели из композита серого цвета. |
| 19 | Декоративная отделка боковин периметра и двери | Панели из композита серого цвета, двери - формованные накладки из ABS пластика. Панель по левому борту высоковольтного отсека съемная. |
| 20 | Пол в отсеке оператора | В передней части (отсек оператора): фанера 20мм и автолин. Выполнен в один уровень с полом в высоковольтном отсеке. |
| 21 | Пол в высоковольтном отсеке | В задней части (высоковольтный отсек): металлический каркас по согласованию с Заказчиком, с закладными для крепления оборудования. Настил в один уровень с полом отсека операторов. Покрытие - рифленый алюминий. |
| 22 | Рабочее место в отсеке оператора | Три пассажирских места с ремнями безопасности в отсеке оператора. Пенал с выдвижным ящиком. |
| 23 | Автомобильный инструмент и принадлежности | Комплект штатного автомобильного инструмента. Аптечка Знак аварийной остановки. Антикоррозийная обработка |
| 24. Технические характеристики электротехнической лаборатории |  |  |
|  | 24.1. Требования к обеспечению выполнения работ | Лаборатория должна обеспечивать: 1. Испытания повышенным выпрямленным напряжением величиной до 60 кВ с измерением тока утечки; 2. Испытание повышенным переменным напряжением промышленной частоты 50 Гц величиной до 100кВ с измерением тока проводимости; 3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь электрооборудования. 4. Измерения параметров силовых трансформаторов на низком напряжении (сопротивление изоляции, потерь холостого хода, короткого замыкания, определение коэффициента трансформации) и измерения сопротивления обмоток постоянному току. |
|  | 24.2. Размещение спецоборудования | Все спецоборудование должно размещаться в фургоне, способы его фиксации и крепления должны обеспечивать удобство его использования и исключать повреждения и перемещения спецоборудования во время движения автомобиля. |
|  | 24.3. Общее устройство | Фургон лаборатории из двух отсеков – отсека оператора и отсека высоковольтного. Отсеки разделяются перегородкой, состоящей из прозрачного диэлектрического материала. Прозрачная перегородка между отсеком оператора и высоковольтным отсеком формирует цельный свободный просвет. В свободном просвете отсутствуют какие-либо устройства, загромождающие его, отверстия. Кабель и провода внутри отсеков укладываются в специальных кабельных каналах. Применение скрытой прокладки кабелей под полом ЭТЛ не приемлемо. Предусматриваются инструментальные пеналы для хранения инструмента и приспособлений. |
|  | 24.4. Система управления лабораторией | Система управления передвижной ЭТЛ должна обеспечить контроль над процессами испытаний, различными измерениями, наглядно показывать состояние измерительной системы. Опционально возможность управления посредством бортового компьютера с цветным графическим дисплеем диагональю от 20 дюймов. Пульт управления (ПУ) лаборатории должен иметь конструкцию горизонтально-ориентированного типа с удобным обзором панелей управления и оборудования высоковольтного отсека при комфортном положении оператора сидя. |
|  | 24.5. Модуль высоковольтной коммутации | Модуль высоковольтной коммутации должен осуществлять переключения высоковольтных выводов основного оборудования и измерительных приборов на высоковольтный экранированный кабель. Требования к модулю высоковольтной коммутации: Для осуществления безопасного дистанционного переключения высоковольтных выводов основного оборудования и измерительных приборов на высоковольтные кабели должны иметься межфазные поворотные переключатели. 100 кВ, 3 фазы, поворотное исполнение. Применение переключателей закрытой конструкции с электромагнитным, с контактами стыкового и ламельного типа, с масляной изоляцией - неприемлемо. |
|  | 24.6. Модуль безопасности питания | Назначение: гальваническая развязка элементов системы управления (СУ) от питающей сети и стабилизации напряжения питания и обеспечение работы СУ при пропадании напряжения сети. Требования к составу: - разделительный изолирующий трансформатор 220 В/220 В - стабилизатор напряжения (от 190 до 260 В/220±8%). |
|  | 24.7. Регулятор напряжения | Предназначен для плавного регулирования выходных напряжений силовых модулей лаборатории. Управление – с ПУ лаборатории, разрешающей начало испытаний только при нулевом напряжении на выходе. Конструкция – «сухого» типа, усилена для работы в условиях сильной тряски и повышенной влажности. Применение маслонаполненных регуляторов и лабораторных автотрансформаторов с расположением нескольких секций на одной механической оси неприемлемо. |
|  | 24.8. Оборудование для испытаний переменным напряжением промышленной частоты, испытаний постоянным выпрямленным напряжением | Испытательный комплекс Предназначен для проведения испытаний выпрямленным напряжением и переменным напряжением промышленной частоты. Состав: - источник испытательного напряжения; - автоматический ограничитель тока; - система измерения высокого напряжения, токов утечки и проводимости; - автоматический разрядный комплекс; - система управления. Требования: - Управление испытательным комплексом осуществляется от системы управления лабораторией. Параметры испытаний отражаются в аналоговом (в виде виртуального стрелочного прибора), цифровом, - источник высокого напряжения — необслуживаемого типа - встроенный высоковольтный выпрямитель - система измерения выходного напряжения, токов утечки и проводимости; - измерение токов утечки и проводимости производится по стороне высокого напряжения, для исключения в результатах измерений собственных утечек ЭТЛ. Измерение токов утечки / проводимости по стороне НН (по цепи обратного провода) не приемлемо. Требования к параметрам: Мощность; 20 кВА. Выходное напряжение; 100кВ / 50Гц 60 кВ, выпрямленное. Максимальный выходной ток; 200 мА. Диапазон измерения напряжения - переменное - постоянное; (от 0 до 100кВ) (от 0 до 60 кВ). Точность измерения высокого напряжения; не хуже 2%. Диапазон измерения токов утечки и проводимости; (0,3/3/30/300мА). Функция автоматического определения рода тока; Имеется. Входное сопротивление и входная емкость делителя напряжения; 1000 Мом 100пФ. |
|  | 24.9. Система измерения высокого напряжения | Система измерения высокого напряжения: Диапазон измерения напряжения - переменное - постоянное; (от 0 до 100кВ) (от 0 до 60 кВ). Точность измерения высокого напряжения; не хуже 2%. Диапазон измерения токов утечки и проводимости; (0,3/3/30/300мА). Функция автоматического определения рода тока; Имеется. Входное сопротивление и входная емкость делителя напряжения; 1000 Мом 100пФ. Требования: измерение токов утечки и проводимости производится по стороне высокого напряжения, при этом дополнительный испытательный кабель не требуется |
|  | 24.10. Система кабельных барабанов и соединительных кабелей | Кабельные барабаны представляют единый модуль с центральной несущей стойкой и служат для подсоединения лаборатории к объектам испытаний, измерений, питающей сети и системе заземления. Состав системы кабельных барабанов: Барабан с высоковольтным экранированным кабелем для испытания выпрямленным напряжением величиной до 60 кВ, 25мм² 30м 1 шт. Барабан с проводом защитного заземления в прозрачной изоляции и контактными втулками через 3м 25мм² 30м 1 шт. Барабан с высоковольтным кабелем для испытаний переменным напряжением 100 кВ 6мм² 30м 1 шт. Барабан с кабелем рабочего заземления 4мм² 30м 1 шт. Барабан с проводом контрольного заземления 2,5 мм² 7 м 1 шт. Барабан с кабелем питания лаборатории 2×8 мм2 30м 1 шт. Барабан с измерительным экранированным кабелем для измерения диэлектрических потерь (кабель из комплекта поставки измерителя) Требования к системе кабельных барабанов: - основная барабанная стойка (питание, заземление, испытательный экранированный 100 кВ) с односторонним доступом, обеспечивающим свободный проход в высоковольтном отсеке; - все барабаны должны иметь быстродействующие запоры для защиты от прокручивания во время движения; - провод для испытаний переменным напряжением прокладывается на опорных стойках, в нерабочем состоянии стойки складываются в компактный продольно-ориентированный пакет длиной не более 1м. |
|  | 24.11. Система обеспечения электробезопасности | Электробезопасность ЭТЛ должна обеспечиваться следующими элементами: Звуковая сигнализация; Шт.; 1. Световая сигнализация; Шт.; 1. Кнопка аварийного выключения; Шт.; 1. Входной расцепитель с видимым разрывом контактов; Шт.; 1. Комплект автоматических замыкателей; Компл.; 1. Защитный изолирующий трансформатор; Шт.; 1. Требования к функционированию системы: - При открывании дверей высоковольтного отсека и двери между отсеками включение высокого напряжения невозможно; - Подача звукового сигнала в момент включения высокого напряжения; - Включение проблескового маяка на время работы под высоким напряжением; - Отключение лаборатории при нажатии на кнопку аварийного выключения с фиксацией нажатого положения; - Конструкция входного расцепителя обеспечивает визуальный контроль наличия разрыва между его контактами; - Комплект автоматических замыкателей осуществляет принудительное заземление выходов модулей лаборатории после окончания работ и в аварийных случаях. При работе с объектами, имеющими значительную емкость, предварительно срабатывают замыкатели с демпфирующими резисторами для обеспечения плавного разряда, затем — замыкатели для непосредственного соединения с системой заземления; разность во времени срабатывания групп замыкателей обеспечивается автоматически с целью исключения повреждения оборудования ЭТЛ токами разряда с большой энергией; - Корпуса оборудования и шасси автомобиля соединены с шиной заземления лаборатории проводом сечением не менее 10мм². Для защитного заземления лаборатории должна использоваться катушка с особо гибким проводом в прозрачной оболочке длиной не менее 30 м и сечением не менее 25мм²; с целью снижения индуктивности провод оснащен контактными втулками через 3 метра по его длине. - Ручное аварийное отключение расположено на стойке управления. |
|  | 24.12. Автономный источник питания | Бензиновый генератор: - мощность не менее 7,5 кВА. |
|  | 24.13. Измеритель параметров изоляции | # Тангенс-2000 — измеритель параметров изоляции Диапазон измерений tg угла диэлектрических потерь 1x10-5…1,000 (0,001…100%) Погрешность измерения tg угла диэлектрических потерь ±(2x10-4 +0,01xtg) Диапазон измерения емкости 10…340000 пФ Погрешность измерения емкости ±(0,5пФ+0,005xСх) Диапазон испытательного напряжения 1000…10000В Погрешность измерения напряжения ±(1В+0,02xUисп.) Напряжение питающей сети переменного тока частотой 50Гц, В 220 Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, C0 - От минус 10 до плюс 40 Относительная влажность воздуха при 30 оC, %, не более 90 |
|  | 24.14. Комплект инструмента и принадлежностей | 1; Аптечка медицинская автомобильная; 1 шт.. 2; Вывод высоковольтный винипластовый; 1 шт.. 3; Коврик диэлектрический; 2 шт.. 4; Комплект водительского инструмента; 1 шт.. 5; Знак аварийной остановки; 1 шт.. 6; Комплект ЗИП; 1 комп.. 7; Комплект монтерского инструмента; 1 комп.. 8; Комплект предупредительных плакатов; 1 шт.. 9; Огнетушитель углекислотный ОУ-2 или порошковый ОП-4; 2 шт.. 10; Стойка высоковольтная изоляционная; 8 шт.. 11; Указатель низкого напряжения; 1 шт.. 12; Устройство разрядное; 1 шт.. 13; Штанга оперативная до 15 кВ включительно; 1 шт.. 14; Штанга оперативная от 35 до 110 кВ включительно; 1 шт.. 15; Штырь и струбцына для заземления автомобиля; 1 шт.. |
|  | 24.15.Комплект документации | Обязательным условием при поставке продукции является предоставление следующих подтверждающих документов: 1. руководство по эксплуатации лаборатории с печатью Завода-изготовителя с указанием всех технических характеристик предлагаемой продукции 2. формуляр 3. альбом электрических схем 4. программа и методика приемо-сдаточных испытаний 5. протокол приемо-сдаточных испытаний 6. комплект документов для регистрации в ГИБДД как специализированной лаборатории 7. свидетельства о поверке всех средств измерений 8. комплект сертификатов соответствия, сертификатов утверждения типа средств измерений, входящих в состав лаборатории 9. копия ТУ (Технические условия) 10. копия протокола испытаний на соответствие требованиям ТУ. |
|  | 24.16. Гарантийные обязательства на передвижную электротехническую лабораторию | В соответствии с гарантийными условиями завода-изготовителя и официальных дилеров, не менее 24 месяцев (с момента передачи Заказчику); |
| 25 | Необходимый комплект технической документации (на момент поставки техники): | 1. Паспорт транспортного средства (ПТС) или копия электронного ПТС. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, на русском языке. 3. Руководство по эксплуатации предпускового подогревателя двигателя, на русском языке. 4. Руководство по эксплуатации автономного воздушного отопителя, на русском языке. 5. Документы для постановки передвижной ЭТЛ на учет в ГИБДД. |
| 26 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д либо автотранспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Биробиджан-1, ДВЖД, код станции: 962804 код получателя: 9532, г. Биробиджан, ул. Черноморская д.6, ОКПО 00106477. тел. 8 (42622) 6-79-21 |
| 27 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) |
| 28 | Требования к оформлению заявки участника: | 28.1. В составе заявки участника помимо описания пунктов 1-27 технических требований в техническом предложении по форме, приведенной в Документации о закупке должна быть отражена следующая информация: 28.1.1. Наименование марки, модели транспортного средства, завода-изготовителя и года выпуска продукции. 28.1.2. Точный гарантийный период. 28.2. В составе заявки участника должны быть приложены следующие документы: 28.2.1. Гарантийное письмо в свободной форме о том, что техника заводского изготовления новое, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо); 28.2.2. Чертежи с указанием габаритных размеров и фотографии предлагаемого к поставке ТС; 28.2.3. Копия сертификата либо декларации соответствия техники требованиям ТР ТС 018/2011 28.3 Дополнительно к требованию п. 28.1. и 28.2 настоящих Технических требований Участник в техническом предложении должен дать комментарии и описание по исполнению требований раздела 18-21 настоящих Технических требований. 28.4 Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, значений, величин и т.д. |
| 29 | Требования к условиям оплаты: | Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком. |
| 30 | Срок поставки | До 30.07.2021 г., Допускается досрочная поставка после письменного согласования с покупателем |

- Дополнительные требования

1. Дополнительное требование о российском происхождении шасси электролаборатории, которое подтверждается предоставлением участниками закупок акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (далее – постановление №719) (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) - акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, содержащего информацию о совокупном количестве не менее 1500 баллов за фактическое выполнение на территории Российской Федерации таких операций (условий) или сертификата о происхождении товара (продукции), по которому Российская Федерация является страной происхождения товара (продукции), выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства – участника Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров и Содружестве Независимых Государств (заключено в г. Ялте 20 ноября 2009 г.), в случае отсутствия производимой промышленной продукции в приложении к постановлению №719.

2. Представление поставщиком на этапе исполнения договора одного из документов, предусмотренных пунктами 1 (1), 1 (2), 1 (3) постановления №719.