АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ул. Шевченко, 32., г. Благовещенск, Амурская область, Российская Федерация, 675000

факс: +7(4162) 397-902 / +7(4162) 397-903; тел: +7(4162) 39-73-59

doc@drsk.ru; www.drsk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ № 1

НА ЗАКУПКУ электролаборатории

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: | передвижная электротехническая лаборатория на шасси с колесной формулой 4х2; |
|  | Назначение: | Лаборатория электротехническая передвижная комбинированная (в дальнейшем – «ЭТЛ») смонтирована в фургоне автомобиля и предназначена для: - испытания изоляции высоковольтных изоляторов, электрических кабелей и др. устройств и приспособлений повышенным выпрямленным (до 60 кВ) и переменным (до 100 кВ) напряжением промышленной частоты; - прожига и дожига дефектной изоляции кабелей; - определения расстояния до места повреждения высоковольтных кабелей на низком напряжении и импульсным безпрожиговым методом на высоком напряжении; - определения трассы кабельных линий напряжением 6-10 кВ; - топографического определения мест повреждения кабельных линий индукционным и акустическим методами; - аппаратура и устройства лаборатории рассчитаны на эксплуатацию в районах с умеренным климатом. Условия эксплуатации: - диапазон температур окружающего воздуха, оС, от минус 30 до +45; - относительная влажность воздуха при температуре 25 оС, до 80 %; Питание лаборатории производится от промышленной однофазной сети 220В, 50 Гц. Питание лаборатории от автономного генератора электроснабжения мощности 10 кВт |
|  | Количество (шт.) | 1 |
|  | Тип кузова | Цельнометаллический фургон |
|  | Год выпуска оборудования электролаборатории и шасси | 2020-2021 (новое, без пробега) - под новым следует понимать оборудование и автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; - без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег. |
|  | Категория ТС | «B» |
|  | Кабина | Трехместная (водитель и два пассажира) |
|  | Длина, мм | 6050 ± 100 |
|  | Ширина (без зеркал заднего вида), мм | 2100 ± 100 |
|  | Высота, мм | 2700± 100 |
|  | Разрешенная максимальная масса, кг | не более 3500 |
|  | Тип двигателя | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-5 |
|  | Грузоподъемность, кг | Не менее 1300 кг |
|  | Колесная формула | 4 х 2 (передний привод автомобиля) |
|  | Коробка передач | 6 МКПП |
|  | Мощность двигателя, л.с. | не менее 120 |
|  | Рулевое управление | Гидроусилитель руля |
|  | Подвеска | Зависимая, рессорная |
|  | Объем топливного бака, л | не менее 70 |
|  | Требования к автомобилю | Кузов лаборатории внутри изотермический, разделен на два отсека: операторский и высоковольтный, отсеки разделяются прозрачной диэлектрической перегородкой: - в отсеке оператора находится пульт управления, рабочее место оператора и организованы места хранения для измерительных приборов, оснастки и спецодежды. - в высоковольтном отсеке установлено высоковольтное и силовое оборудование, предназначенное для проведения испытаний, и система кабельных барабанов - трехместная кабина (водитель и два пассажира) и два места в фургоне, оборудованные ремнями безопасности; - покрытие пола износостойким материалом; - распашные задние двери 180 градусов с блокировкой, с лючком для вывода кабелей - в отсеке оператора 2 – 4 розетки для питания дополнительных приборов и вспомогательного оборудования напряжением 220 В; - работоспособность при температуре окружающей среды от -30 оС до +45 оС; - освещение фургона; - автономное отопление фургона; |
|  | Наличие средств защиты | - боты диэлектрические – 2 шт. - коврик диэлектрический – 2 шт. - комплект предупредительных плакатов – 1 комплект. - перчатки диэлектрические – 2 пары. - стойка высоковольтная изоляционная – 8 шт. - указатель низкого напряжения – 1 шт. - указатель высокого напряжения до 35 кВ – 1 шт. - штанга оперативная до 35 кВ – 2 шт. - штырь заземления автомобиля – 1 шт. - комплект портативных радиостанций |
|  | Дополнительная комплектация ТС: | - утеплитель решетки а/м - домкрат - набор инструмента - противооткатные упоры - 2 шт. |
|  | Необходимый комплект технической документации (на момент поставки техники): | - Заверенная копия выписки из электронного паспорта транспортного средства с соответствующими изменениями в поле «Наименование транспортного средства, определяемое его назначением» о переоборудовании транспортного средства в электролабораторию; - руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, на русском языке. - руководство по эксплуатации предпускового подогревателя двигателя, на русском языке. - руководство по эксплуатации автономного воздушного отопителя, на русском языке. - руководство по эксплуатации оборудования ЭТЛ, на русском языке. - принципиальные схемы сборки лаборатории |
|  | Электротехническое оборудование: | Общие технические требования к лаборатории - питание – однофазная сеть переменного тока частотой 50±2 Гц, напряжением, 220±20В - потребляемый ток, не более, 40 А - приведенная к максимальному значению погрешность измерения выходного - напряжения и тока, не более 2% - длина сетевого присоединительного кабеля: - на барабане (сечение – 2х6 мм2) 30 м. - в бухте (сечение – 2х1.5 мм2) 25 м. - длина провода рабочего заземления на барабане - 30 м, сечение -6 мм2 - длина провода защитного заземления на барабане - 30 м, сечение -10 мм2 - длина высоковольтного коаксиального кабеля на 3-х барабанах – по 30 м, сечение – 3.5 мм2 - длина высоковольтного провода для испытания переменным напряжением 30 м. Пульт управления Микропроцессорный блок управления высоковольтными испытаниями, прожигающей установкой, генератором акустики с аналоговой (стрелка) и цифровой индикацией тока и напряжения. Устройство высоковольтных испытаний Наибольшее выпрямленное напряжение в продолжительном режиме, кВ, 60 Наибольший рабочий ток при выпрямленном напряжении, среднее значение, мА, 50 Наибольшее переменное напряжение, действующее значение, кВ, 100 Наибольший рабочий ток при высоком переменном напряжении 100 кВ, действующее значение, мА, 75 Обеспечивается измерение токов утечки под высоким потенциалом. Прожигающая установка Предназначена для проведения испытаний выпрямленным напряжением и переменным напряжением промышленной частоты. Прожигание поврежденной изоляции силовых кабелей на высоком напряжении величиной до 60кВ. Формирование сигнала при поиске мест повреждения силовых кабелей методом волны напряжения. Управление прожигающим комплексом осуществляется от централизованной системы управления лабораторией. Высоковольтные испытания сверхнизкой частота Технические данные: Максимальное постоянное испытательное напряжение 62 кВ Максимальное переменное 0,1 Гц 62 кВ Выходной ток 0–40 мА Диапазон нагрузок 1 нФ – 10 мкФ Измерения угла диэлектрические потерь до 62кВ (при помощи системы измерения тангенса угла диэлектрических потерь) Модульная конструкция. Переносная. Максимальный вес блока не более 57 кг. Испытание СНЧ, испытание кабельной оболочки постоянным напряжением, определение мест повреждения оболочки кабеля. Генератор акустики Емкость накопителя, мкФ 16,0 Максимальное выходное напряжение, кВ, 32 Максимальная энергия импульса разряда, Дж, 4000 Режимы работы: - ручной - автоматический Генератор звуковой частоты Выходная мощность в согласованном режиме, Вт, 2500 Максимальное выходное напряжение холостого хода, В, 300 Максимальный выходной ток, А, 80 Частота генерации, Гц, 1024/2048 Частота. модуляции, Гц, 1,5-3 Количество ступеней согласования с нагрузкой, 12 Диапазон сопротивления нагрузки, Ом, 0,5- 150 Питание – однофазная сеть переменного тока, 220±22В, 50±2 Гц Потребляемая мощность, не более, 3000 Вт Высоковольтный рефлектометр Максимальное измеряемое расстояние до места повреждения, км, 16,4*(35**). Минимальное измеряемое расстояние до места повреждения, м, 3 Дискретность измерения, м, 0,5. Параметры высоковольтных зондирующих импульсов на нагрузке 30 Ом: - амплитуда, кВ, от 3 до 60; - длительность фронта, мкс, не более, 0,15; - длительность импульса, мкс, не менее, 2; - диапазон изменения коэф. усиления входного усилителя, дБ, от 0 до 60. Параметры низковольтных зондирующих импульсов на нагрузке 30 Ом: - амплитуда, В, не менее, 5 - длительность фронта, мкс, не более, 0,02; - длительность импульса, мкс, 0,05-10; - диапазон изменения коэфф. усиления входного усилителя, дБ, от 0 до 60. Диапазон установки коэффициента укорочения, от 1,000 до 3,000. Наибольшее рабочее напряжение датчика импульсного напряжения, кВ, 60. Диагностика изоляции Вход питания 100-240 В ±10%, 50/60 Гц, 16 А макс Выходное напряжение от 0 до 12 кВ, плавная регулировка Диапазон тестовых частот 45-70 Гц (12 kВ) 15-400 Гц (4 kВ) 1-500 Гц (250 В) Выходная мощность 3,6 кВА Выходной ток 300 мА (4 минуты) 100 мА (длительно) Диапазон измерений: Напряжение: от 25 В до 12 кВ, разрешение 1 В Ток: От 0 до 5 ампер, максимальное разрешение 1 мкA. Показания могут быть приведены к эквивалентным значениям при 2,5 кВ или 10 кВ Емкость: От 0 до 100 мкФ, максимальное разрешение 0,01 пФ Индуктивность: От 6 Гн до 10 МГн, максимальное разрешение 0,1 мГн Коэффицент мощности: 0-100% (0-1), максимальное разрешение 0,001% Потеря активной мощности: От 0 до 2 кВт; от 0 до 100 кВт при приведении к эквивалентным значениям при 10 кВ, максимальное разрешение 0,1 мВт. Показания могут быть приведены к эквивалентным значениям при 2,5 кВ или 10 кВ. Генерация своей собственной, чистой синусоиды, не зависящей от помех в сети ПС. Индивидуальная температурная коррекция. Приведение значений при температуре испытуемой изоляции в пределах от 5°C до 50°C к стандартному значению 20°C Погрешность: напряжение: ±(1% от показаний + 1 цифра), ток: 1% от показаний + 1 цифра), емкость: ±(0,5% от показаний + 1 пФ), индуктивность: ±(0,5% от показаний + 1 мГн), коэффициент мощности и коэффициент рассеяния: ±(0,5% от показаний + 0,02%) ,коэффициент рассеивания: ±(0,5% от показаний + 0,02%), потери активной мощности: ±(1% от показаний + 1 мВт), частота: ±0,005% от показаний Помехозащищенность: статическое электричество Шум 15 мА, индуцированный в любой тестовый провод, не приводит к потере точности измерений при максимальном влиянии на ток образца в соотношении 20:1 Электромагнитные помехи 500 мкT при 50 Гц в любом направлении Режимы измерений UST: Испытание незаземленного испытуемого объекта GST: Испытание заземленного испытуемого объект Условия окружающей среды: температура рабочая: -20 до +55° C Хранения: -50 до +70° C Относительная влажность Работа и хранение: 0 до 95%, без конденсата Стандарты Электобезопасность IEC/EN 61010-1:2001 Дополнительное оборудование: компьютер (Операционная система: WIndows 8 Процессор: минимум Pentium 1 ГГц Память: минимум 1024 Мб RAM Жесткий диск: доступно мин. 1 Гб Интерфейс: USB и Ethernet) Измерение диэлектрических потерь трансформаторного масла Технические данные: Диапазон работы нагревателя, °С: 10 – 100 Диапазон измерений тангенса угла потерь: 0,0001 - 1,0(0,01% - 100%) Точность измерения температуры, °С: ±1. Время нагрева до 90 °C, мин. 80±20 Объем ячейки, куб.см 60±2 Блок кабельных барабанов 30 м высоковольтного силиконового кабеля – 3 шт. 30 м высоковольтного кабеля для работы с AC, напряжение не менее 50кВ. 30 м сетевого (0,4 кВ) кабеля, 3х4 мм2 30 м кабеля заземления, 16 мм2 (с клипсами токосъема) 30 м кабеля вспомогательного заземления, 2,5 мм2 * Все барабаны должны иметь быстродействующие запоры для защиты от прокручивания во время движения. Изолирующий трансформатор 7 кВА Предназначен для гальванической развязки цепей питания. Первичное напряжение 230 В. Вторичное напряжение 230 В Трассоискатель с генератором Число частот локации 18 Число частот зондов 4 Пассивные режимы 5 Использование частоты 4 кГц 4 кГц + CD Поиск повреждений кабелей, есть Определение глубины в режиме Power, есть Параметры генератора: Максимальная выходная мощность 10 Вт Число частот активной локации 16 Частоты индукции 8 Напряженность поля индукции 1 Высоковольтный переключатель Переключатель на три направления для подключения в автоматическом режиме к трем жилам высоковольтного кабеля Регулятор РНО Регулировка напряжения блока испытания для испытания переменным напряжением Комплект электротехнического оборудования - устройство контроля заземления лаборатории и ее потенциала - блокировка - сирена - красный фонарь - комплект ограждения автомобиля - комплект стоек и подставок для вывешивания высоковольтных проводов - проходной изолятор Средства защиты и безопасности - боты диэлектрические – 2 шт. - коврик диэлектрический – 2 шт. - комплект предупредительных плакатов – 1 комплект. - перчатки диэлектрические – 2 пары. - стойка высоковольтная изоляционная – 8 шт. - указатель низкого напряжения – 1 шт. - указатель высокого напряжения до 35 кВ – 1 шт. - штанга оперативная до 35 кВ – 2 шт. - штырь заземления автомобиля – 1 шт. Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики Напряжение: 220 В Стартер: электростартер Мощность номинальная при 220 В: 10 кВт |
|  | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д либо автотранспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Станция Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП-253731001. Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. |
|  | Требования безопасности к шасси | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) |
|  | Требования к оформлению коммерческого предложения: | 27.1. В составе заявки участника помимо описания пунктов 1-26 технических требований в техническом предложении по форме, приведенной в Документации о закупке должна быть отражена следующая информация: 27.1.1. Наименование марки, модели транспортного средства, завода-изготовителя и года выпуска продукции. 27.1.2. Точный гарантийный период. 27.2. В составе заявки участника должны быть приложены следующие документы: 27.2.1. Гарантийное письмо в свободной форме о том, что техника заводского изготовления новое, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо); 27.2.2. Чертежи и фотографии предлагаемого к поставке ТС с указанием размеров; 27.2.3. Копия сертификата либо декларации соответствия техники требованиям ТР ТС 018/2011 27.3 Дополнительно к требованию п. 27.1. и 27.2 настоящих Технических требований Участник в техническом предложении должен дать комментарии и описание по исполнению требований раздела 28-32 настоящих Технических требований. 27.4 Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, значений, величин и т.д. 27.5 Техническое предложение конкурсной участника должно раскрывать описание и технические характеристики каждого параметра, указанного в техническом задании, и подтверждаться техническим описанием модели и паспортом на измерительное оборудование, предлагаемое к поставке. Техническое предложение участника должно раскрывать описание и технические характеристики каждого технического (цифрового значения) параметра, указанного в ТТ (в техническом предложении участника не допускается замена технических (цифровых значений) характеристик, предлагаемых для комплектования ЭТЛ приборов, на словесные определения – «да», «нет», «соответствует», «не соответствует» и т.д. |
|  | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантийный период на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев от даты подписания акта приема-передачи транспортного средства. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
|  | Дополнительные условия: | Обязательное наличие первичной поверки оборудования и действующего сертификата об утверждении типа средства измерения, распространяющегося на территории Российской Федерации на момент поставки. Методика поверки электротехнической лаборатории. Поставщик оборудования должен подтвердить наличие сервисного центра и наличие квалифицированного персонала, что подтверждается сертификатами производителя оборудования, на право выполнения ремонта и обслуживания заявляемого к поставке оборудования. |
|  | Первичная поверка: | 2021 г. |
|  | Условия оплаты: | Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком. |
|  | Срок поставки: | до 30 сентября 2021 г ., допускается досрочная поставка после письменного согласования с Заказчиком |

- Дополнительные требования

1. Дополнительное требование о российском происхождении закупаемых товаров при закупке автомобильной техники, которое подтверждается предоставлением участниками закупок акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (далее – постановление №719) (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) - акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, содержащего информацию о совокупном количестве не менее 1500 баллов за фактическое выполнение на территории Российской Федерации таких операций (условий) или сертификата о происхождении товара (продукции), по которому Российская Федерация является страной происхождения товара (продукции), выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства – участника Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров и Содружестве Независимых Государств (заключено в г. Ялте 20 ноября 2009 г.), в случае отсутствия производимой промышленной продукции в приложении к постановлению №719.

2. Представление поставщиком на этапе исполнения договора одного из документов, предусмотренных пунктами 1 (1), 1 (2), 1 (3) постановления №719.